|  | ) |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система ультразвуковая диагностическая |  |  |  |
| 2 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Система диагностическая ультразвуковая высокого класса Область применения: Общие исследования, исследования брюшной полости, акушерство, гинекология, урология, ранние акушерские исследования, исследования почек, исследования сердца плода, ангиология, исследования малых органов, мускул скелетные исследования, исследования груди, педиатрия, кардиология Цветной ЖК монитор не менее: 15.6 дюймов, Разрешение не менее: 1920х1080, Размер поля для узи изображения не менее: 1040х 780. Угол раскрытия: 0°-180° наличие Закрытие магнитной защелкой - наличие Встроенный стереодинамик - наличие Регулировка яркости и контрастности – наличие Физические каналы не менее: 64 Цифровые каналы >27648 Количество карт серой шкалы не менее: 256 Операционная система – Андроид Русифицированный интерфейс Загрузка системы не менее- 3 0 с Выход из режима сна не менее: – 5 с Перезагрузка не менее: 3 с ОЗУ не менее: 2ГБ Жесткий диск не менее: 120 ГБ (512 ГБ SSD опционально) Габариты не более: 375 мм×380 мм×58мм Коннекторы для датчиков не менее: 2 Вес не более: 4,35 кг без батареи Вес с одной батареей не более: 4.79 кг Вес с двумя батареями не менее: 5.24кг Возможность использования 1 или 2 батарей одновременно - наличие Сенсорный экран не менее: 10,1-дюймовый сенсорный экран, Управление жестами, Виртуальные ползунки TGC, Поддержка клавиатуры QWERTY для ввода текста, Регулируемая яркость Технология мульти-луч: - наличие Технология PHI: Гармоническая визуализация: - наличие Технология eSri: Технология подавления спекл-шумов: - наличие Технология SCI: Сложносоставного сканирования: - наличие Передающие физические каналы не менее: 64 Динамический диапазон не хуже чем: 0-166дБ Двойное формирование луча: наличие Поддержка постоянно-волнового допплера (CW): наличие Поддержка тканевого допплера: возможность Кинопетля: Покадровый просмотр вручную, Автоматическое воспроизведение с 6-ступенчатой регулировкой скорости, Начальный кадр и конечный кадр можно выбрать для просмотра кинопетли, Независимый кинопросмотр в двойном режиме. максимальный объем кинопетли: Не менее: 200000 кадров для режима B Не менее: 35000 кадров в цветном режиме Не менее: 180 с для режима М Не менее: 240 с для доплеровского режима PW/CW Полноэкранное масштабирование одним нажатием кнопки (3 уровня) пользовательская клавиша F1 или F2 Режимы сканирования: Двойное изображение Доступно для режимов B и Color (PDI/DPDI). Отображает два изображения рядом, два стоп-кадра или одно активное/одно стоп-кадр. Позволяет переключаться между двумя изображениями. Аннотации поддерживаются на обоих изображениях. B, M, Color, PDI, DPDI, PWD, CWD, HPRF: - наличие Режимы отображения на дисплее: B, B+B, 4B, M, B+M, B/C, B/PDI, B/DPDI, B+B/C, B+B/PDI, B+B/DPDI, B+PW, B/C+PW, B/PDI+PW, B/DPDI+PW, B+CW, B/C+CW, B/PDI+CW, B/DPDI+CW : - наличие В–режим. Автоматическая оптимизация В-изображений. Динамический диапазон 40-96 дБ. Количество цветовых карт – 11 М–режим. Динамический диапазон 10-70 дБ. Количество цветовых карт – 8. ЧПИ 0,6 – 11,4 кГц. Анатомический М-режим. PW – Импульсно-волновой спектральный доплеровский режим с отклонением угла. Коррекция угла с автоматической регулировкой шкалы скорости. Автоматические расчеты и оконтуривание доплеровского спектра в реальном времени. Динамический диапазон 10-70 дБ. Количество цветовых карт не менее: – 11, ЧПИ 0,9 – 14,7 кГц CW – Постоянно-волновой допплеровский режим. Динамический диапазон 10-70 дБ. Количество цветовых карт не менее: 11 ЧПИ 1 – 100 кГц Энергетический допплер/направленный энергетический допплер. Динамический диапазон 10-70 дБ. Количество цветовых карт – 11. ЧПИ 0,9 – 14,7 кГц. Функции постобработки Все изображения/ролики хранятся в формате Raw Data на локальном диске. Следующие функции постобработки доступны при просмотре изображения/кинофильма текущего исследования или сохраненного исследования Настройка параметров изображения Измерения Аннотации Хранение статического изображения/кинопетли Архивирование исследований Все клипы и статические изображения, хранящиеся в системе, хранятся внутри в формате необработанных данных. Их можно заархивировать на другое запоминающее устройство для долговременного хранения, как описано ниже. Архивировано на сервер DICOM в формате DICOM. - Заархивировано на USB-устройство в формате DICOM, AVI, Raw Data или .bmp. Примечание. Если длина клипа превышает 3 с, при выборе экспорта в формате DICOM на сервер DICOM или USB-накопитель, для этого выпуска будут экспортированы только последние 3 секунды клипа. Подключение к сети - Проводное сетевое соединение - Wi-Fi соединение DICOM 3.0 Возможность подключения к серверу DICOM для хранения всех статических изображений с информацией о пациенте. - Ручная передача в фоновом режиме по требованию. - Автоматический перенос в конце исследования. (Не поддерживает автоматическую передачу клипа на сервер DICOM) - Пользовательский интерфейс управления передачей для просмотра состояния задачи передачи и повторной передачи задач вручную. Рабочий список модальности DICOM - Позволяет запрашивать расписание рабочего списка пациентов из информационной системы больницы в ультразвуковую систему через сетевое соединение DICOM - Запрос рабочего списка по требованию или в начале исследования. Дополнительные порты для подключения: S-Video – 1шт USB 3.0 – 1 шт USB 2.0 – 2шт(two) HDMI – 1 шт Ethernet – 1 шт | 1 шт. |
|  |  | 2 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея Емкость 5000 мАч для каждой батареи Тип аккумулятора - Съемный Время работы от одной батареи – 1 час Время работы от двух батареи – 2 часа Время работы в режиме ожидания: > 4 часа (две батареи) Полная зарядка одной батареи примерно за 2,5 часа. Две батареи полностью заряжаются примерно за 5 часов. Индикатор батареи на консоли рядом с справиться Значок уровня заряда батареи отображается на главном экране. До 15 часов в режиме ожидания (два полностью заряженных батареи) в режиме глубокого сна. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Транспортировочная тележка | - Переменная высота - Ящик для хранения - Полка для Видеопринтера - 4 держателя датчика и 2 держателя для геля с съемным силиконовым вкладышем - Кабельный менеджер - Регулировка высоты и положения ящика | 1 шт. |
|  |  | 4 | Принтер специальный | 325 независимых от плотности пикселей (dp) Разъем USB (тип A) для флэш–накопителя USB (X1) Высокоскоростной USB (USB 2.0) x1 ВИДЕОВХОД: тип BNC (x1) Сигналы композитного видео EIA или CCIR 1,0 В, 75 Ом (автоматическое различение NTSC/PAL) ВИДЕОВЫХОД: тип BNC (x1) Проходной ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Гнездо stereo mini jack (x1) Режим высокой скорости: Прибл. 1,9 секунды/изображение (при стандартной настройке) Режим стандартной скорости: Прибл. 3,3 секунды/изображение (при стандартной настройке) Габариты 154 x 88 x 240 мм (6 1/6 x 3 1/2 x 9 1/2 дюйма) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик конвексный широкополосный | Конвексный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических исследований. Диапазон частот 1,5-6,5 МГц. Центральная частота 3,5 МГц. Глубина сканирования 40-450мм, Количество элементов 128. Радиус кривизны 60 мм. Угол сканирования 60 град. Поддержка режимов: В, PW, HPRF PW, ЦДК, ЭД, направленный ЭД, тканевой гармоники. | 1шт. |
|  |  | 6 | Датчик линейный | Линейный датчик для поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды Диапазон частот 5-12 МГц. Центральная частота 8 МГц. Глубина сканирования 10-110мм, Количество элементов 128. Ширина сканирования 38 мм.. Поддержка режимов: В, PW, HPRF PW, ЦДК, ЭД, направленный ЭД, тканевой гармоники. | 1шт. |
|  |  | 7 | Датчик микроконвексный (ректо-вагинальный) | Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки Диапазон частот 3,5-12 МГц. Центральная частота 6,5 МГц. Глубина сканирования 15-110мм, Количество элементов 128. Радиус кривизны 10 мм. Угол сканирования 150 град. Поддержка режимов: В, PW, HPRF PW, ЦДК, ЭД, направленный ЭД, тканевой гармоники. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Секторный фазированный датчик | Секторный фазированный датчик для кардиологии и абдоминальных исследовании | 1шт. |
|  |  | 9 | Микроконвексный датчик | Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубокие сосуды, мозг. | 1шт. |
|  |  | 10 | Жесткие диски | Жесткий диск SSD не менее: 120 Гб | 1 шт. |
|  |  | 11 | Адаптер | Адаптер AC-DC | 1 шт. |
|  |  | 12 | Шнуры питания | Шнур питания | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 13 | Гель для ультразвуковых исследований | Гель для ультразвуковых исследований 250 гр | 1шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к окружающей среде Рабочая среда Температура окружающей среды от 0° до 40°С Относительная влажность 15%~95% (без конденсации) Атмосферное давление 86кПа-106 кПа Среда хранения Температура окружающей среды-от 20° до 55°С Относительная влажность 15%~95% (без конденсации) Атмосферное давление 70кПа-106 кПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Пункт назначения: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течении 90 календарных дней после подписания Договора не позднее 20 декабря 2024г Адрес: область Ұлытау, г.Жезказган, улица Иманжана, 11. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |