Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Диагностико-терапевтическая ЛОР-установка |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | ### не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Диагностико-терапевтическая ЛОР-установка | Ирригационный компрессор: не менее 2,3 кгс/см2 ± 0,3 кгс/см2 Аспирационный компрессор: максимальная объемная скорость потока максимальное разряжение не менее 100 л/мин. 680 мм рт.ст. Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов – 3 шт. Система аспирации, автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место Аспиратор – 1 шт. Устройство быстрого подогрева для отоскопов и зеркал – 1 шт. Осветитель на прямом креплении 1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛП материал – стекло, 4 шт. Емкости для инструментария врача разных типов, материал – сталь нержавеющая. Емкость с диаметром не менее 100 мм — 2 шт.; Емкость с диаметром не менее 83 мм — 3 шт.; Емкость с диаметром не менее 53 мм — 2 шт. Лоток для инструментария врача 1 шт. Управление основными функциями с помощью сенсорной панели: -включение/выключение электропитания; — включение освещения; — включение устройства быстрого подогрева. Столешница материал – искусственный камень Габариты не более 740 мм (Ш) x 551 мм (Г) x 800 мм(В) ±10% Общий вес не более 73 кг Потребляемая мощность не более 775 ВА Электропитание AC не более 220 В, не более 50/60 Гц | 1 комп. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стойка держатель № 2 | Изготовлена из металлического материала, предназначена для крепления эндоскопической системы и системы промывания (ирригатора) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Источник света и видеокамера эндоскопической визуальной системы | Матрица изображения: не менее 1/3" CMOS (1 чип, FHD) Разрешение изображения: Full HD не менее (1920 x 1080p) Частота кадров: не менее 50/60 кадров в секунду Баланс белого: Автоматический Канал камеры: 1 канал Видеовыход: HDMI, DVI, CVBS Память: не менее 1/2/4 кадра (JPEG) Источник света: Встроенный мини-светодиод Интенсивность излучения: не менее 50 000 люкс Срок службы лампы: не менее 30 000 часов | 1 комп. |
|  |  | 3 | Монитор ЖК (с креплением или) эндоскопической визуальной системы | Наличие ЖК монитора для эндоскопической визуальной системы, который крепится на штангу. Диагональ не менее 21”, мах яркость не менее 300кд/м². Наличие системы стабилизации яркости монитора. Уровень контраста не менее 1000:1. Разъем входа сигнала –композитный. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Ирригатор для уха и носа с набором адаптеров | Система промывки ушей и носа служит для введения воды выводит ушную cеру, а также выделения слизистого секрета из носовых ходов. В то же время, устройство собирает воду в коллектор в виде воронки, то есть собирается в не менее 800 мл контейнер Ирригатор может работать и отдельно и подключаясь к лор комбайну Источник питания: АС не более 220В, не менее 50/60Гц Потребляемая мощность: не более 310Ватт Размеры: не более 160х280х320 Время: не менее 5и не более 90сек Температура: не менее 1и более 45 градусов | 1 шт. |
|  |  | 5 | Отоскоп диаметром 2,7, 50мм, 0° | Отоскоп для осмотра слухового прохода, диаметром не более 2,7 ,50мм, 0°. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Синускоп GD-052, 30°, 4мм×175мм | Синускоп для осмотра слухового прохода, диаметром не более 30°, 4мм×175мм | 1 шт. |
|  |  | 7 | Ларингоскоп GD-063,70° 6мм×185мм (Chammed) | Ларингоскоп, не более 70° 6мм×185мм | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Наличие сети не более 220Вольт. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |